## Slide 1: Análise dos dados

## Slide 2: Tensão do ensaio
Variando a tensão do ensaio, varia a potência máxima aplicada na amostra
Pico de 12W, sem overshoot
Pico de 21W. Teve overshoot!

## Slide 3: Como regular tensão
Abrir a tampa frontal e ajustar no parafuso do trimpot rotacionando-o (o da esquerda). O trimpot da direita é a corrente limite.
Pode deixar a saída manual em 1, verificando a máxima potência do ensaio.

## Slide 4: Fim do ensaio quando teve overshoot
Considerado o momento que a tensão retorna do overshoot (terminou o ciclo)

## Slide 5: Fim do ensaio quando não tem overshoot
Considerado o momento que a temperatura atinge o patamar

## Slide 6: Potências de estabilização com e sem a amostra
São diferentes na maioria das vezes!
Potência antes: 8.112W
Potência depois: 8.270W
Mesmo pequena, afeta muito o resultado final
Em alguns casos chega a 0.3W a diferença

## Slide 7: Potências de estabilização com e sem a amostra
Potência antes: 7,844W
Potência depois: 7,707W

## Slide 8: Procedimento do ensaio
Nos ensaios foi considerada a 50% da média antes e 50% depois.
O tempo inicial foi considerado o tempo que inicial a queda da temperatura.
O tempo final foi considerado de acordo com a existência de overshoot. Com ele: quando retorna do overshoot pela primeira vez. Sem ele: quando atinge temperatura determinada pela primeira vez após o ensaio.
É calculado o tempo do ensaio e a potência média durante o ensaio.

## Slide 9: planilha

## Slide 10: Zinco
P: 5.68 I: 104.06 D: 26.00 Tensão:6.631 V
Temperatura ambiente: 21.0ºC
Massa: 3,246 g

## Slide 11: Zinco amostra 1
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Teve overshoot. Energia absorvida: 376,5 J

## Slide 12: Zinco amostra 2
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Teve overshoot. Energia absorvida: 377,6 J

## Slide 13: Zinco amostra 3
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Teve overshoot. Energia absorvida: 394,2 J

## Slide 14
Média dos ensaios: 382,9 J
Cálculo do valor esperado teórico:
Temperatura inicial média: 20,5ºC
No intervalo:
=1785,95 cal/mol = 7472,4 J/mol = 114,29 J/g * 3,246g = 370,99 J
382,9/371 = 1,034 = 3.4% de erro

## Slide 15: Outra fonte de dados
= 114,82 J/g = 372,7 J
382,9/372,7 = 1,027 = 2,7% de erro

## Slide 16: E se a tensão for menor?
Amostras com 5.236V
P: 12.00 I: 119.90 D: 29.90

## Slide 17: Amostra 1b
Chart: Temperatura be média móvel da potência
Energia absorvida: 357,7 J

## Slide 18: Amostra 2b
Energia absorvida: 371,5 J
Chart: Temperatura be média móvel da potência

## Slide 19: Amostra 2c
Energia absorvida: 377,8 J
Chart: Temperatura e média móvel da potência

## Slide 20
Média das amostras: 369 J
Fonte 1: 369/371 = 0,995 – 0,5% erro
Fonte 2: 369/372,7 =0,990 – 1% erro

## Slide 21: Amostra de prata
P: 5.68 I: 104.06 D: 26.00
Tensão:6.636 V
Temperatura ambiente: 21.73ºC
Massa: 8,852g

## Slide 22
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Chart: Temperatura e média móvel da potência
Chart: Temperatura e média móvel da potência (15) para amostra de prata. Tensão: 6.66V
Amostra 1: 666,7J
Amostra 2: 610,5 j
Amostra 3: 699,7 J
Média de 648,9 J

## Slide 23
1740,8 cal/mol * 4,184 J/cal / 107,868 g/mol = 67,52 J/g * 8,852g = 597,7 J
108% do valor esperado

## Slide 24: Amostra de prata – tensão menor
P: 12.50 I: 100.00 D: 23.80
Tensão:5.233 V

## Slide 25
Amostra 1: 614,1 J
Amostra 2: 552,2 J
Amostra 3: 580,7 J
Média: 582,3 J
582,3/597,7 = 0,974 = 97,4% do valor esperado
Chart: Temperatura e média móvel da potência. Amostra de prata. Tensão do ensaio: 5.233V
Chart: Temperatura e média móvel da potência para amostra de prata. Tensão 5.233V
Chart: