## Slide 1: Calorímetro
Documentação em:
www.github.com/gg881/Calorimetro

## Slide 2: Mede a quantidade de energia absorvida pela amostra até temperatura de teste

## Slide 3: Documentação em: www.github.com/gg881/Calorimetro

## Slide 4: Construção mecânica
Modelado no Autodesk Inventor
Construído com placas de fibra cerâmica, chapa de alumínio, nylon e partes impressas em PETG

## Slide 5: Eletrônica
Sensor de corrente e tensão (INA260)
Sensor de temperatura (MAX31856)
Arduino Mega 2560
Mosfet para controle de potência
Fonte 12v e regulador de tensão

## Slide 6: Medida da temperatura
Módulo termopar da circuitar
Baseado no CI MAX31856
Linearização automática
Suporta 8 tipos de termopares (K é o usado)
Compensação junta fria
Resolução de temperatura de 0.0078125°C (com termopar perfeito)

## Slide 7: Como é medida a corrente?
- Resistor shunt
queda de tensão no resistor é proporcional à corrente
Deve ser preciso, de baixo valor e termicamente estável
https://www.ti.com/lit/an/sboa169b/sboa169b.pdf?ts=1653135314645

## Slide 8: Sensor de corrente – INA260
Já vem com shunt interno (2mOhm) – 0,1%
Resolução 1,25mA e 1,25mV
-15A até 15A
Até 16,488mS por leitura

## Slide 9: Como é controlada a potência?
Mosfet N
Modulação PWM com período de 125 leituras do sensor (~2s)

## Slide 12: Firmware
Lê os sensores
Calcula a saída de carga a cada 125 leituras (algoritmo PID)
Controla a saída
Lê comandos do computador
Formata e envia dados para o computador

## Slide 13: Algoritmo Proporcional Integrativo Derivativo (PID)
Modula a potência de saída para que a temperatura seja constante

## Slide 14: PID
Para cada sistema tem que ser calibrados os valores de P, I e D
Não é trivial o ajuste sem um método.
Centenas de métodos e variações
O mais tradicional é o de Ziegler-Nichols

## Slide 15: Ziegler-Nichols
https://blog.opticontrols.com/archives/477

## Slide 17: Ziegler-Nichols (frequência)
No modo manual, colocar valores até começar a oscilar.
https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Industrial_and_Systems_Engineering/Book%3A_Chemical_Process_Dynamics_and_Controls_(Woolf)/09%3A_Proportional-Integral-Derivative_(PID)_Control/9.03%3A_PID_Tuning_via_Classical_Methods

## Slide 18: Método de Astrom–Hagglund
Método para calibração rápida
Colocar em “bang-bang” e medir frequência e amplitude
Livro: Autotuning of PID Controllers Relay Feedback Approach - Cheng-Ching Yu - Springer

## Slide 20
https://www.ni.com/pt-br/innovations/white-papers/06/pid-theory-explained.html

## Slide 21
https://www.pid-tuner.com/pid-control/